Участие аналитических подразделений Института геохимии СО РАН в Международной программе тестирования геоаналитических лабораторий-GeoPT

Кузнецова А.И., Зарубина О.В.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск,

e-mail: kuznets@igc.irk.ru

В течение 15-ти лет Институт геохимии СО РАН принимает участие в Международной программе профессионального тестирования геоаналитических лабораторий (GeoPT). Программа выполняется по инициативе Международной ассоциации геоаналитиков (IAG), в ней принимают участие до 80-ти лабораторий многих стран мира.

Коллекция образцов, представленная организаторами Программы, включает образцы горных пород, существенно различающихся по составу – от ультраосновных до кислых –, а также морские и речные осадки. Образцы существенно различаются и по содержанию элементов, что позволяет оценивать возможности применяемых нами методик в широком диапазоне содержаний и представляет интерес для участников тестирования и пользователей как системная форма внешнего контроля.

В работе обсуждаются основные результаты, полученные в течение 15-ти лет участия аналитических подразделений Института геохимии СО РАН в GeoPT.

Рациональная схема элементного анализа. Аналитические подразделения участвуют в Программе в соответствии с рациональной схемой, представленной в таблице 1, которая  включает несколько методов элементного анализа, рутинно применяемых в Институте геохимии СО РАН.

Таблица 1

Схема элементного анализа, применяемая в Институте геохимии СО РАН

| РФA | ИСП-МС | AAА | АЭА |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, TiO2, Sr, MgO, MnO, P2O5, Ba, Nb, Y, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, U, As, Sc, Pb, Rb, Zr | TR(14), Ta, Ba, Sr, Ga, Rb, U, Nb, Sc, Cs, Y, Zr, Pb, W, Tl, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ge, Mo, Sn | Zn, Cu, Co, Cr, Ni, Cd, As, Sb, V, Ag, Pb Bi,Sr | Ag, B, Ge, Mo, Sn, Cu, Pb, Be, W, Co, Cr, Tl, Ga, Sc, Ni, V, Ba, Sr, Zn, TR(5),F |
| Гравиметрия | АЭПФ | Потенциометрия | ААА холодного пара |
| П.п.п. | K, Na, Li, Rb, Cs | F | Hg |

В наблюдательный комитет Программы представляются результаты РФА метода для макрокомпонентов, АЭПФ-метода для К, Na, Li, Rb, Cs и ИСП-МС – для редкоземельных элементов. Другие элементы определяются разными методами анализа, что позволяет выполнять межметодный контроль внутри Института и с учетом метрологических характеристик применяемых методик (пределов обнаружения, воспроизводимости и правильности) представлять в Наблюдательный комитет результат одного метода для каждого элемента. В большинстве случаев представляемые нами результаты удовлетворяют критерию правильности, принятому в Программе, и, прежде всего, это относится к макрокомпонентам. Для них величина относительного стандартного отклонения sr=X−XaXa измеренного содержания X от принятого в Программе – X(a) меньше, чем требуется по критерию Программы (таблица 2). Эти результаты и результаты для других элементов позволили нам обозначить некоторые проблемы, связанные как  с критерием их оценки по критерию правильности, принятому в GeoPT, так и с результатами нашего Института по некоторым «проблемным» элементам.

Таблица 2

Оценка результатов РФА анализа для макрокомпонентов в образцах GeoPT по критерию Программы и отечественному государственному стандарту (данные А.Л.Финкельштейна)

| Компоненты | Интервал X(a) (% m/m) | Sr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1* | 2** | 3** |
| SiO2 | 74,0-51,09 | 0,25-0,42 | 1,05-1,11 | 0,7-0,8 |
| Al2O3 | 20,5-15,3 | 0,24-0,64 | 1,2-1,5 | 2,8-8,0 |
| Fe2O3 | 15,5-2,8 | 1,21-2,05 | 1,32-1,73 | 2,1-7,0 |
| MgO | 2,3-1,04 | 0,52-0,96 | 1,78-2,0 | 6,5-9,0 |
| TiO2 | 3,85-0,4 | 0,47-1,22 | 1,5-2,36 | 4,3-18 |

1* – |X-X(a)|/X(a); 2** – допустимое значение sr, принятое вGeoPT; 3** –допустимое значение Sr, принятое в ОСТ 41-08-214-04.2004

Критерии оценки качества результатов. В программе GeoPT принята функция S(a)=0,01C0.8495 (1), как приемлемая для оценки результатов, предназначенных для использования в «чистой» геохимии, и эта же функция, но с коэффициентом 0,02 – в прикладной геохимии. Использование этой функции и соответствующего критерия правильности Z=X−XaSa предлагает функциональную оценку результатов в зависимости от содержания элемента. Здесь X – результат анализа, X(a) – принятое содержание в исследуемом образце, S(a) – допустимая погрешность анализа. В протоколе Программы принято, что результат с Z’3 предполагает присутствие неприемлемого источника погрешности и необходимость внесения поправок в методику анализа. Результат с Z’2 признается удовлетворительным.

Участие в Программе позволило нам предположить, что зависимость (1) не учитывает главный источник аналитических погрешностей, обусловленный распределением определяемого компонента в веществе пробы [Кузнецова и др., 1999]. Поэтому совокупность экспериментальных  данных, по которым строятся корреляции коэффициента вариации от концентрации Sr=f(С) отчетливо разделяется  на две группы – для микро- и макрокомпонентов. В области высоких содержаний (для горных пород при концентрации более  0,1%) наблюдается быстрый рост коэффициента вариации Sr с уменьшением концентрации, в области низких содержаний это увеличение выражено слабее. Различие в характере зависимости Sr=f(С) для микро- и макрокомпонентов связано с неоднородным распределением микроэлементов в горных породах. Если при определении макрокомпонентов основной вклад в погрешность результатов вносят случайные аналитические погрешности, то при определении микроэлементов дополнительные погрешности в результаты измерений вносит неоднородность  распределения. Это относится ко всем современным методам, использующим ограниченную аналитическую пробу. Учитывая сказанное, мы предложили уточненный критерий оценки правильности результатов:

S(a)=0,035C 0.8495, если С≤ 0,1% и S(a)=0,005C 0.5, если С> 0,1% 			(2)

В этом случае допустимые значения относительного стандартного отклонения sr=X−XaXa измеренного содержания X от принятого в Программе X(a)  соответствуют указанным в таблице 3. Предложенный критерий оценки правильности  (2)  в большей степени соответствует ОСТ 41-08-214-04.2004 , принятому для горных пород.

Результаты определения «проблемных» элементов. В Институте геохимии СО РАН в образцах GeoPT определяются «трудные» элементы с использованием разных методов анализа. Элементы Ag, B, Sn, Mo, Tl, W считаются трудными, т.к. определение их встречает проблемы при использовании современных методов анализа. В образцах Программы GeoPT для них либо не дается оценки содержания, либо приводятся оценки по ограниченному числу результатов, представленных участниками. В Институте геохимии СО РАН эти элементы рутинно определяются разными методами, что позволяет выполнять межлабораторный контроль результатов [Чумакова, Кузнецова, 2001; Kuznetsova and Chumakova, 2002; Кузнецова и др., 2009].

Таблица 3

Допустимые значения Sr% в Программе GeoPT (1) и в критерии (2)

| Концентрация | 1* | 2** |
| --- | --- | --- |
| 0,1 мг/кг | 22,6 | 39,8 |
| 1 | 16,0 | 28,1 |
| 10 | 11,4 | 19,9 |
| 100 | 8,0 | 13,8 |
| 0,1% | 5,6 | 13,0 |
| 1 | 4,0 | 5,1 |
| 10 | 2,8 | 1,6 |
| 100 | 2,0 | 0,51 |

1* – допустимое значение Sr, принятое в GeoPT, 2** – допустимое значение Sr, по критерию (2).

В докладе обсуждаются некоторые результаты, полученные при выполнении контроля и позволившие внести усовершенствования в методики анализа или объяснить систематическое расхождение результатов прямых методов анализа с принятыми в Программе (определение Ag, Sn).

Обсуждение результатов для Cr, Ni, V и Co позволило нам предположить, что различие в результатах разных методов анализа, представляемых нами и участниками Программы, может быть связано с формой присутствия этих элементов в породах в виде минеральных включений для хрома и в рассеянном виде для кобальта. Это различие влияет на неоднородность распределения элемента в породе и на результаты анализа при использовании ограниченной аналитической пробы. Дисперсионный анализ, выполненный для коллекции проб среднего состава (долериты и габбро), показал значимость влияния формы вхождения элемента на неоднородность распределения и величину общей погрешности результатов.

Постоянное участие в Программе GeoPT позволяет уточнять схему элементного анализа и реально оценивать возможности методик анализа,  применяемых в Институте геохимии СО РАН.

Литература

Кузнецова А. И., Русакова В. А., Зарубина О. В. Критерии оценки качества микроэлементного анализа минеральных проб. // Журнал Аналитической химии. 1999. Т. 54. № 10. C. 1014-1019.

Кузнецова А. И., Зарубина О. В., Кажарская М. Г, Матвеева Л. Н. Определение Ag, B и Sn атомно-эмиссионным методом в образцах Международной программы тестирования геоаналитических лабораторий (GeoPT) // Аналитика и контроль. 2009. Т. 13, № 2. С. 96-105.

Чумакова Н. Л., Кузнецова А. И. Определение олова в геохимических стандартных образцах прямым атомно-эмиссионным методом // Аналитика и контроль. 2001. Т. 5. № 2. С. 157-161.

Kuznetsova A. and Chumakova N. Determination of the "Difficult" Elements Ag, B, Ge, Mo, Sn, and W in Geochemical Reference Samples and Silicate Rocks of the GeoPT Proficiency Testing Series by DC Arc Atomic Emission Spectrometry // Geostandards and Geoanalytical Research. 2002. V. 2б. № 3. P. 307-312.